## Planilha1
CATENA
Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda.
APSEN FARMACÊUTICA SA.
Equipamento: Teste de integridade de Blister - Marca: ERWEKA - Modelo: VDT
NS: 112878.1453 TAG: BVC.004-EA.112
CATENA | [5 empty] | Teste de Blister
Certificado Número: 053A/20
Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda. | [5 empty] | DM-003-R0
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [5 empty] | Página 2 de 3
CLIENTE: APSEN FARMACÊUTICA SA.
ENDEREÇO: Rua La Paz, 37 - Santo Amaro - SP
CALIBRAÇÃO: 18/05/2020 |  |  |  | EMISSÃO: 20/05/2020 |  |  | PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: XX/05/2021
(Determinada pelo Cliente)
DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO
Descrição: Teste de vedação em embalagem de blister utilizando um banho de corante azul de metileno e controle
preciso de vácuo.
Fabricante: : ERWEKA |  |  | Modelo: VDT |  | TAG: BVC.004-EA.112 |  |  | Número de série: 112878.1453
Tempo: | 0h. 00min. 00s. à 99h. 59min. 59s |  |  |  | Resolução: ± 3s.
Vácuo: | -100 até -700mbar
MÉTODO
Este certificado é valido para os itens calibrados.
Calibração executada conforme manual de instrução do Fabricante.
Condições Ambientais
Temperatura Ambiente: 22,0°C Umidade do Ar: 56% Pressão Atmosférica: +944 mBar
[11 empty] | Incertezas | Valor
[5 empty] | TEMPO |  |  | Unidade: | segundos (s) |  | Padrão | 0.1
• A calibração do tempo de teste pode sofrer uma variação de ± 3 s. | [10 empty] | Resolução | 0.1
Ensaios | Padrão | Obtido |  | Erro Absoluto |  |  | Erro Relativo (%) |  | Incerteza (±) |  | Desvio | leit1 | leit 2 | leit3
1 | 300 | 300 |  | 0 |  | 0 | (≤ 1,00 %) |  | 0.11547 |  | 300 | 300 | 300 | 300
2 | 600 | 600 |  | 0 |  | 0 | (≤ 0,50%) |  | 0.11547 |  | 600 | 600 | 600 | 600
3 | 900 | 900 |  | 0 |  | 0 | (≤ 0,33%) |  | 0.11547 |  | 900 | 900 | 900 | 900
4 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 | (≤ 0,25%) |  | 0.11547 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
[5 empty] | VÁCUO |  |  | Unidade: | mBar |  | Padrão | 2
• A calibração da pressão (negativa) pode ter uma variação de ± 10 mBar. | [10 empty] | Resolução | 1
Ensaios | Padrão | Obtido |  | Erro Absoluto |  |  | Erro Relativo (%) |  | Incerteza (±) |  | Desvio | leit1 | leit 2 | leit3
1 | 200 | 199 |  | -1 |  | -0.5 | (≤ 5,00%) |  | 2.0817 |  | 200 | 199 | 199 | 199
2 | 300 | 300.6667 |  | 0.66667 |  | 0.22222 | (≤ 3,33%) |  | 1.3383 |  | 300 | 302 | 300 | 300
3 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,50%) |  | 0.11547 |  | 400 | 400 | 400 | 400
4 | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,00%) |  | 0.11547 |  | 500 | 500 | 500 | 500
5 | 600 | 599 |  | -1 |  | -0.16667 | (≤ 1,67%) |  | 0.11547 |  | 600 | 599 | 599 | 599
[5 empty] | ESTABILIDADE VÁCUO |  |  | Unidade: | mBar
• A calibração da pressão (negativa) pode ter uma variação de ± 10 mBar.
Ensaios | Padrão | Obtido |  | Erro Absoluto |  |  | Erro Relativo (%) |  | Incerteza (±) |  | Padrão | 2
1 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,50%) |  | 2.0817 |  | Resolução | 1
2 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,50%) |  |  |  | Desvio | leit1 | leit 2 | leit3 | leit 4 | leit5
3 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,50%) |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
4 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,50%)
5 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 | (≤ 2,50%)
Nota: A estabilidade é avaliada em intervalos de 1 minuto durante o período de 5 minutos
Os números correspondem à qualidade da medida.
Quanto menor o erro relativo, melhor foi à efetuação da medida.
A calibração foi feita de acordo com o manual de operação do equipamento e os valores obtidos estão dentro
das tolerâncias estabelecidas pelo fabricante.
CALIBRAÇÃO APROVADA
CATENA | [5 empty] | Teste de Blister
Certificado Número: 053A/20
Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda. | [5 empty] | DM-003-R0
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [5 empty] | Página 3 de 3
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Vacuômetro
Identificação: CAT – 017
Certificado de calibração: CT-R 2017-0127 CP
Fornecedor: SERTIN
Próxima calibração: 10/2020
Barômetro Digital
Identificação: CAT – 018
Certificado de calibração: LV02411-05191-20-R0
Fornecedor: VISOMES
Próxima calibração: 02/2022
Cronômetro Digital
Identificação: CAT – 019
Certificado de calibração: R0132/2020
Fornecedor: BALITEK
Próxima calibração: 01/2021
Termo-Higrômetro Digital
Identificação: CAT – 021
Certificado de calibração: CT-R 2019-0108 GQ
Fornecedor: SERTIN
Próxima calibração: 01/2021
As cópias dos certificados de calibração dos instrumentos estão em anexo.
As medições estão dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante e USP.
Todos os nossos instrumentos são calibrados RBC.
Arquimedes Caetano
|  | Executante |  |  |  |  | Signatário Autorizado

## Incertezas (hidden)
[6 empty] | n | 3
[6 empty] | K | 2
Fonte |  | Valor | Div | Ci
dtP1 | Ucp | 0.1 | 2 | 1 | 0.05
dti1 | V ri | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868
V rep | Objeto (ti) | DIV. | Ci | Ui | Veff | Uc | U
V1 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
V2 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
V3 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
V4 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
Fonte |  | Valor | Div | Ci
dtP1 | Ucp | 2 | 2 | 1 | 1
dti1 | V ri | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868
V rep | Objeto (ti) | DIV. | Ci | Ui | Veff | Uc | U
V1 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 1.0408 | 2.0817
V2 | 1.1547 | 1.7321 | 1 | 0.66667 | 2 | 0.66916 | 1.3383
V3 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
V4 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
V5 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 0.057735 | 0.11547
Fonte |  | Valor | Div | Ci
dtP1 | Ucp | 2 | 2 | 1 | 1
dti1 | V ri | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868
V rep | Objeto (ti) | DIV. | Ci | Ui | Veff | Uc | U
V1 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 2 | 1.0408 | 2.0817