## Registro
|  |  | SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA | [7 empty] | SELO
|  |  | Engenharia - Automação - Assessoria - Manutenção - Calibração - Ajuste | [7 empty] | RBC
| DM-48 - REGISTRO DE MEDIÇÃO - Balanças - | [5 empty] | CT-R N° |  |  |  | PAG 1/1 | Revisão:
| CLIENTE / Solicitante: | [7 empty] | FILIAL: |  |  | Emitido: | 0
| Endereço | [7 empty] | CEP:
| CLIENTE / Solicitante: | [7 empty] | FILIAL:
| Endereço | [7 empty] | CEP:
| Ordem de Serviço Nº |  |  |  |  | Recebido: |  |  | Calibrado:
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
| INSTRUMENTO: | [5 empty] | CLASSE: | III | Identific / TAG: | LBC 101
| MARCA: |  |  |  | MODELO: |  |  | SÉRIE: |  |  |  | 0 |  |  | Componente de incerteza devida
| CAPACIDADE MÍNIMA : |  | 0.1 |  | Máxima: | 32000 | Divisão (e): | 0.1 | Divisão (d): | 0.1 | ( ) g ( ) kg | g | 0 |  | ao efeito do empuxo do ar:
| LOCAL: |  |  |  | Sub Local: |  |  |  | PERIODICIDADE: | [5 empty] | Aço inox: | 1 | ppm
[12 empty] | Certificado | VCTO |  | Ferro fundido: | 2 | ppm
| PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO - (Ver Observações) | [12 empty] | Termohigr | Latão: | 3 | ppm
| Cjt pesos LBC- |  | Cjt peso LBC- |  | Cjt peso LBC- |  | Termohigro LBC- | LBC-125 | Barômetro LBC- | LBC-162 |  |  |  | Barômetro | Valor = | 1 | ppm
| CONDIÇÕES AMBIENTE |  | INÍCIO: | TEMP (°C): | 19.4 | PRESSÃO : | 913.8 | hPa | UMIDADE RELAT: | 42 | % UR
|  |  | FIM: | TEMP (°C): | 19.4 | PRESSÃO : | 914.1 | hPa | UMIDADE RELAT: | 42 | % UR |  | O procedimento padrão é calibrar em 5 pontos, porém quando o cliente solicitar mais pontos então as leituras a partir do ponto 6 deverão ser digitadas em um novo certificado, ficando a mesma numeração com o sufixos "A" e "B". Para calibrações até 5 pontos ocultar as demais linhas e gerar o registro.
RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO
| Pesos-Padrão |  | Nº (s) da (s) massa(s) utilizadas |  | Sem ajustes |  |  |  | Após ajustes - (Ver Observação) |  |  |  | Pesos-Padrão aplicados |  | INCERTEZAS
| 0 |  |  |  | Leitura1 | Leitura 2 | Leitura 3 |  | Leitura1 | Leitura 2 | Leitura 3 |  | (g) |  | (g)
| Nominal | LBC 025 | [10 empty] | Nominal | Correção | (ver "Padrões")
1 | 100 | LBC-025-6 |  |  | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | -8e-05 | 0.00013
2 | 200 | LBC-025-6 |  |  | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | 7e-05 | 0.0003
3 | 10000 | LBC-025-8 |  |  | 10000.1 | 10000.1 | 10000.1 | [5 empty] | 0 | -0.022 | 0.015
4 | 20000 | LBC-025-10 |  |  | 19999.9 | 20000 | 19999.9 | [5 empty] | 0 | -0.05 | 0.03
5 | [12 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0
Digitar todos valores em gramas
[5 empty] | TESTES DE EXCENTRICIDADE |  |  | 0
[5 empty] | Posição | Sem ajuste |  | Com Ajuste
1
2
3
4
5
PROCEDIMENTO - IT-028-0
| O instrumento em teste foi calibrado em referência a padrão(ões) de nosso Laboratório | [7 empty] | LABOCAL
A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de
confiança de aproximadamente 95%.
O resultado apresentado no "Laudo" é meramente informativo sendo utilizado em procedimentos internos do cliente de acordo com seus critérios, desta
forma o valor do critério de aceitação deverá ser definido pelo Cliente, em não sendo a Sertin irá adotar o valor de 1% sobre a capacidade do instrumento.
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com procedimentos da SERTIN.
Os testes de excentricidade são realizados com peso(s) que totalizem 30% da capacidade ou próximo deste valor.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
O instrumento foi mantido "LIGADO" durante aproximadamente 10 min para que ocorresse o equilíbrio com o ambiente.
OBSERVAÇÕES
Qdo for utilizado massas até 200g de algum conjunto então utilizar a identificação do conjunto.
Qdo for utilizado massas individuais (normalmente acima de 200g) então informar a identificação do cjt e no valor nominal colocar o numero da massa
Em não sendo realizado ajuste, os campos "Após Ajuste" não são preenchidos devendo apenas ser feito um traço na diagonal
|  | Executante (nome): |  |  |  |  | Assinat:
DM-48-R18
| 2013-09-04 | R8: Douglas envio email informando sobre correção fórmula n° certificado
| 2014-01-10 | R9: Revisado fórmula de vinculo do n. do certificado
| 2014-09-03 | R10: Acrescentado o LBC 025-17
| 2017-05-05 | R15: Acrescentado mais pontos no modelo.
| 2019-02-22 | R16: Mudança no layout e apresentação da Incerteza do padrão.
| 2020-01-07 | R17: Retirada os vinculos dos padrões ao DM-25.exe - Tais atualizações passam a ocorrer na própria planilha.
| 2021-05-18 | R18: Acrescentado o LBC 025-29
Note on L15: coordlab: Digitar a Unidade na Célula ao LADO
Note on M15: Administrator: Digitar "g" ou "kg" conforme a unidade que foi assinalada no registro
Note on Q19: COLOCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE DE ACORDO COM O REGISTRO.
Note on N26: Todos os valores devem ser digitados em gramas (g), segue abaixo a conversão 1 kg = 1000 g 100 mg = 0,1 g 10 mg = 0,01 g 1 mg = 0,001 g 0,1 mg = 0,0001 g
Note on N27: Em sendo utilizado mais de uma massa deve-se digitar a soma das massas aplicadas
Note on O27: Este valor consta no certificado do padrão, e em sendo utilizado mais de uma massa deve-se digitar a soma das correções, devendo considerar o sinal negativo nas somas.
Note on P27: Digitar o valor da incerteza declarada na planilha "Padrões" de acordo com o padrão utilizado. Em sendo usado mais de um padrão então deve-se digitar a incerteza de cada um em separado.
Note on P28: Incerteza do primeiro padrão
Note on Q28: Incerteza do segundo padrão (caso houver).
Note on R28: Incerteza do terceiro padrão (caso houver)

## Balança até 300 Kg
SERTIN - IND. COM. SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção
Laboratório de Calibração acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR/ISO/IEC 17025, sob o nº 316
|  |  |  | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO |  |  |  |  | Nº | 0 |  | Revisão | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Pesos-Padrão aplicados | [9 empty] | Realizado nas instalações do cliente
(g) |  |  |  | CLIENTE / Solicitante: |  | 0 | [5 empty] | FILIAL: | 0
Nominal | Correção |  |  | Endereço |  | 0 | [5 empty] | CEP: | 0
0 | 0 | 0 |  | CLIENTE / Interessado: |  | 0 | [5 empty] | FILIAL: | 0
0 | 0 |  |  | Endereço |  | 0 | [5 empty] | CEP: | 0
0 | 0 |  |  | Ordem de Serviço Nº |  | 0 |  |  | Recebido: | 0 | Calibrado: | 0 | Emitido: | 0
0 | 0
0 | 0 |  |  | DADOS TÉCNICOS DA BALANÇA
0 | 0 |  |  | DESCRIÇÃO: | 0 |  |  |  |  | CLASSE: | 0 | Identific / TAG: | 0
0 | 0 |  |  | MARCA: | 0 |  |  | MODELO: | 0 |  | SÉRIE: | 0
0 | 0 |  |  | 0 |  | Mínima: | 0 | Máxima: | 0 | Divisão (e): | 0 | Divisão (d): | 0 | 0
0 | 0 |  |  | LOCAL: | 0 |  |  | Sub Local: | 0 |  |  | PERIODICIDADE: | 0
0 | 0
Componente de incerteza devida ao efeito |  |  |  | PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
do empuxo do ar: |  |  |  | Tag | Descrição |  |  |  | Laboratório / Certificado |  |  | Próxima Calibração
Aço inox: | 1 | ppm | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ferro fundido: | 2 | ppm | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Latão: | 3 | ppm | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Valor = | 0 | ppm | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0
Resultados sem ajustes |  |  |  | 0 | Termohigrômetro |  |  |  | SERTIN | 0 | Incerteza | 3% UR / 0,8°C | 0
leitura 1 | leitura 2 | leitura 3 |  | 0 | Barômetro digital |  |  |  | ABSI | 0 | Incerteza | 0,27 % | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | CONDIÇÕES AMBIENTAIS | [11 empty] | Fonte da incerteza(1) |  | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff | Fonte da incerteza(2) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff | Fonte da incerteza(3) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff
0 | 0 | 0 |  | CONDIÇÕES | INÍCIO: | TEMPERAT: | 0 | ± 1,0 ºC | PRESSÃO : | 0 | ± 9,0 hPa | UMIDADE RELAT: | 0 | %UR |  | Inc. do peso padrão |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100
0 | 0 | 0 |  | AMBIENTAIS | FIM: | TEMPERAT: | 0 | ± 1,0ºC | PRESSÃO : | 0 | ± 9,0 hPa | UMIDADE RELAT: | 0 | %UR |  | Resoluç. da balança |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | [13 empty] | Empuxo do ar |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | RESULTADO DAS INDICAÇÕES | [11 empty] | Deriva |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | Pesos-Padrão |  |  |  | Sem ajuste |  | Com ajuste
0 | 0 | 0 |  | Aplicados |  | 0 |  | Média Indicações | Erro da | Média Indicações | Erro da | Incerteza | K | Veff |  | Vrepetitividade1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 |  | Valor Nominal | Convencional | Incerteza |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Uc |  |  |  |  | 0 | 0 | Uc |  |  |  | 0 | 0 | Uc |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U |  |  |  |  | 0 |  | U |  |  |  | 0 |  | U |  |  |  | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | k= | 0 |  |  |  |  | k= | 0 |  |  |  |  | k= | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Fonte da incerteza(4) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff | Fonte da incerteza(5) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff
Resultados após ajustes |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100
leitura 1 | leitura 2 | leitura 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Uc |  |  |  | 0 | 0 | Uc |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | [20 empty] | U |  |  |  | 0 |  | U |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | TESTES DE EXCENTRICIDADE | [6 empty] | 0 | [14 empty] | k= | 0 |  |  |  |  | k= | 0
0 | 0 | 0 | [6 empty] | Posição | 0 | 0 |  |  |  |  | Fonte da incerteza(6) |  | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff | Fonte da incerteza(7) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff | Fonte da incerteza(8) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff
0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Inc. do peso padrão |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100
0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Resoluç. da balança |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Empuxo do ar |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Deriva |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 5 | 0 | 0
[16 empty] | Vrepetitividade1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Teste de excentricidade | [15 empty] | Uc |  |  |  |  | 0 | 0 | Uc |  |  |  | 0 | 0 | Uc |  |  |  | 0 | 0
Posição | Antes | Depois |  | PROCEDIMENTO - IT-028-0 | [11 empty] | U |  |  |  |  | 0 |  | U |  |  |  | 0 |  | U |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 |  | O item foi calibrado pelo método da comparação direta com os padrões do nosso Laboratório, seguindo a classificação da OIML, sendo realizada 3 leituras para cada ponto. | [15 empty] | k= | 0 |  |  |  |  | k= | 0 |  |  |  |  | k= | 0
2 | 0 | 0 |  | A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (valor declarado na tabela de resultados), o qual para uma distribuição t com veff = (valor declarado na tabela de resultados) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. | [18 empty] | Fonte da incerteza(9) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff | Fonte da incerteza(10) | Valor | Div. | Ci | Ui | Veff
3 | 0 | 0 | [20 empty] | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | Inc. do peso padrão | 0 | 2 | 1 | 0 | 100
4 | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÕES | [18 empty] | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resoluç. da balança | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 0 | 0 |  | 1. A CGCRE é signatária do acordo de reconhecimento mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation. | [18 empty] | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Empuxo do ar | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2. A CGCRE é signatária do acordo bilateral de reconhecimento mútuo com a EA - European Cooperation For Accreditation. | [18 empty] | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Deriva | 0 | 0 | 1 | 0
3. A CGCRE é signatária do acordo de reconhecimento mútuo da IAAC - Interamerican Accreditation Cooperation.
|  |  |  | 4. Este Certificado atende aos requisitos da acreditação pela CGCRE do INMETRO que avaliou a competência do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. | [18 empty] | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vrepetitividade1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 5. Este certificado é válido exclusivamente para o objeto descrito, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros, mesmo que similares. | [18 empty] | Uc |  |  |  | 0 | 0 | Uc |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 6. A reprodução deste Certificado deverá ser completa. A reprodução de partes requer autorização escrita do Laboratório. | [18 empty] | U |  |  |  | 0 |  | U |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [21 empty] | k= | 0 |  |  |  |  | k= | 0
0
0
0
[14 empty] | 0 |  |  | d
SIGNATÁRIO AUTORIZADO
Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil - CNPJ: 45.997.558/0001-21
PABX: 11-2485-5460 / 2452-52158 - Fax: 2452-5214 - e-mail: sertin@sertin.com.br - www.sertin.com.br
Note on A7: Todos os valores devem ser digitados em gramas (g), segue abaixo a conversão 1 kg = 1000 g 100 mg = 0,1 g 10 mg = 0,01 g 1 mg = 0,001 g 0,1 mg = 0,0001 g
Note on A8: Em sendo utilizado mais de uma massa deve-se digitar a soma das massas aplicadas
Note on B8: Este valor consta no certificado do padrão, e em sendo utilizado mais de uma massa deve-se digitar a soma das correções, devendo considerar o sinal negativo nas somas.
Note on J16: Até 10Kg digitar o valor em gramas (g). Acima de 10Kg digitar em quilos (Kg).
Note on O16: Para balanças até 10Kg digitar "g" Para acima de 10Kg digitar "Kg"
Note on P21: Administrator: Considerado pior caso quando capacidade máx da balança > 20Kg.
Note on B24: COLOCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE DE ACORDO COM O REGISTRO.

## Padrões
Padrões | Planilha de Massa Padrão
Lista dos Padrões Cadastrados | Tag | Certificado | Laboratório | Identificação do peso | Valor nominal | Correção | unidade | Incerteza | unidade | Criterio | unidade | Vcto | Status | Classe | Material
| LBC-025-1 Jg. Pesos Padrão Marte 1g a 100g - M1 | CT-R 2018-0108 JM | SERTIN | A1 | 10000 | -0.2 | g | 0.1 | g | 500 | mg | 2020-03-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A2 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A3 | 20000 | -0.4 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A4 | 20000 | -0.4 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A5 | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A6 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A7 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A8 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-2 Jogo de Pesos Padrão 5kg e 20kg - M1 | CT-R 2020-00204 LN | SERTIN | N/D | 5000 | -0.1 | g | 0.1 | g | 250 | mg | 2022-11-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | SERTIN | A | 5000 | -0.1 | g | 0.1 | g | 250 | MG |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0.2 | g | 0.1 | g | 500 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A | 20000 | 0.2 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | C | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | D | 20000 | 0.2 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | E | 20000 | 0.1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | F | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | G | 20000 | 0.2 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | H | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 |  | 20000 | -0.2 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | M | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | O | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | K | 20000 | -0.2 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | I | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | L | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | N | 20000 | 0 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | J | 20000 | 0.8 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-5 Jogo de Pesos Padrão 1g a 200g - F1 | CT-R 2020-00270 KG | SERTIN | 1 | 1 | -1e-05 | g | 1e-05 | g | 0.1 | mg | 2022-08-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.12 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | PONTO | 2 |  | g |  | g | 0.12 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.15 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | -7e-05 | g | 3e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10-PONTO | 10 | 0 | g | 3e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | -5e-05 | g | 4e-05 | g | 0.25 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -0.00018 | g | 7e-05 | g | 0.3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | -0.00015 | g | 0.00013 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100-PONTO | 100 | -0.00023 | g | 0.00013 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | -0.00013 | g | 0.00024 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-6 Jogo de Pesos Padrão 100g e 200g - F1 | CT-R 2020-00058 RA | Padrão Balança | 100 | 100 | 1e-05 | g | 0.00013 | g | 0.5 | mg | 2023-09-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200-Ponto | 200 | 0.00013 | g | 0.00026 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-6 Jogo de Pesos Padrão 200g a 2kg - F1 | MA 250_07_20 | 0 | 200 | 200 | -5e-05 | g | 0.0003 | g | 1 | mg | 2022-07-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.0002 | g | 0.0008 | g | 2.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 | 1000 | -0.0016 | g | 0.0015 | g | 5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2000 | -0.0022 | g | 0.003 | g | 10 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2-Ponto | 2000 | -0.0004 | g | 0.003 | g | 10 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-7 Peso Padrão 5kg - F2 | MA 255_07_20 | Padrão Balança | N/C | 5000 | -0.007 | g | 0.025 | g | 75 | mg | 2022-07-01 | 0 | F2 | Aço Inoxidável
| LBC-025-8 Pesos Padrão 10kg - F1 | MA 127_01_21 | Padrão Balança | N/C | 10000 | -0.022 | g | 0.015 | g | 50 | mg | 2023-01-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-10 Peso Padrão 20kg - F1 | MA 256_07_20 | Padrão Balança | 20 | 20000 | -0.05 | g | 0.03 | g | 200 | mg | 2022-07-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-11 Pesos Padrão 1 a 500 mg - F1 | MA_089_03_19 | Padrão Balança | N/C | 1 | -5e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2021-03-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 2 | -4e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 2e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -1e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 20 | 8e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | 4e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -1e-06 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 200 | -4e-06 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | -2.1e-05 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| LBC-025-12 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000 g - F1 | CT-R 2018-0804 GQ | SERTIN | 1 Ponto | 1 | -4e-05 | g | 2e-05 | g | 1 | mg | 2022-12-01 | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/D | 2 | 4e-05 | g | 2e-05 | g | 1.2 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 Ponto | 2 |  | g | 2e-05 | g | 1.2 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 5e-05 | g | 2e-05 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | 0.00017 | g | 2e-05 | g | 2 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 20 |  | g | 4e-05 | g | 2.5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 Ponto | 20 | 0.00044 | g | 5e-05 | g | 2.5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/D | 50 | 0.0001 | g | 0.0001 | g | 3 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 100 |  | g | 0.00013 | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 200 | -0.0021 | g | 0.0004 | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 Ponto | 200 | -0.0008 | g | 0.0004 | g | 25 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 |  | 500 | 0.012 | g | 0.001 | g | 50 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 1000 | 0.016 | g | 0.002 | g | 100 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2000 | 0 | g | 0.002 | g | 250 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5000 |  | g | 0.1 | g | 500 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 | 10000 |  | g | 0.1 | g | 500 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 8 | 20000 |  | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
| LBC-025-13 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000 g - F1 |  | SERTIN |  | 1 |  | g |  | g | 1 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 2 |  | g |  | g | 1.2 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 | 2 Ponto | 2 |  | g |  | g | 1.2 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 5 |  | g |  | g | 1.5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 10 |  | g |  | g | 2 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 20 |  | g |  | g | 2.5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 | 20 Ponto | 20 |  | g |  | g | 2.5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 50 |  | g |  | g | 3 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 100 |  | g |  | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 200 |  | g |  | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 | 200 Ponto | 200 |  | g |  | g | 25 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 500 |  | g |  | g | 50 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 1000 |  | g |  | g | 100 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 2000 |  | g |  | g | 250 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 5000 |  | g |  | g | 500 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  |  | 0 |  | 10000 |  | g |  | g | 500 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
| LBC-025-14 Pesos Padrão 2 a 500 mg - F1 | MA 181_01_21 | Padrão Balança | 1 Dobra | 2 | -4e-06 | g | 6e-06 | g | 0.002 | mg | 2023-01-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 20 | 0 | g | 1e-05 | g | 0.008 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -1.2e-05 | g | 1.2e-05 | g | 0.01 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -8e-06 | g | 1.5e-05 | g | 0.012 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 - Dobra | 200 | 3e-06 | g | 2e-05 | g | 0.015 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | 3.1e-05 | g | 2.5e-05 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| LBC-025-15 Jogo de Pesos Padrão 1g a 200g- F1 | CT-R 2020-00234 LN | SERTIN | 1 | 1 | -4e-05 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2022-12-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -8e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2-Ponto | 2 | -1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | -0.00013 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | -1e-05 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10-Ponto | 10 | 0.00026 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | -5e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -0.0002 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00029 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 Ponto | 100 | -3e-05 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | -0.00055 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-16 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000g - F1 | CT-R 2019-0062 CL | SERTIN | 1 | 1 | -4e-05 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2021-03-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -4e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2-Ponto | 2 | -7e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | 6e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10-Ponto | 10 | -0.00018 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | 9e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -0.00012 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | 2e-05 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100-Ponto | 100 | 0.00031 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | -0.00116 | g | 0.00042 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.003 | g | 0.001 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | g | 0.002 | g | 5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1-Ponto | 1000 | -0.002 | g | 0.002 | g | 5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0.004 | g | 0.004 | g | 10 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-17 Jogo de Pesos Padrão 1mg a 200g - E2 | MA 257_07_20 | Padrão Balança | N/C | 0.001 | -5e-07 | g | 2e-06 | g | 0.006 | mg | 2022-07-01 | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 0.002 |  | g | 2e-06 | g | 0.006 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.005 |  | g | 2e-06 | g | 0.006 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.01 | -9e-07 | g | 2e-06 | g | 0.008 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 0.02 | -4.6e-06 | g | 3e-06 | g | 0.01 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.05 |  | g | 4e-06 | g | 0.012 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.1 | 2e-07 | g | 5e-06 | g | 0.015 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 0.2 | 3.1e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.5 | 1.27e-05 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 1 | 0 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -2e-05 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 1.4e-05 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | 1.9e-05 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | Ponto | 20 | -3.8e-05 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -2.1e-05 | g | 3e-05 | g | 0.1 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | 7e-05 | g | 5e-05 | g | 0.15 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 200 | 1e-05 | g | 0.0001 | g | 0.3 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
| LBC-025-18 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2.000g - F1 | MA 178_07_18 | Padrão Balança | 1 | 1 | 0 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2022-08-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -4e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 Ponto | 2 | -2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | 2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | 2e-05 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | -2e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 Ponto | 20 | -3e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -3e-05 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | 4e-05 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 ponto | 200 | 5e-05 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | -2e-05 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.001 | g | 0.001 | g | 7.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0.012 | g | 0.002 | g | 15 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2000 Ponto | 2000 | -0.005 | g | 0.004 | g | 30 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0.018 | g | 0.004 | g | 500 | mg |  | 0 | F1 | Ferro Fundido
| LBC-025-19 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000 g - F1 | CT-R 2020-00281 KG | SERTIN | N/C | 1 | -2e-05 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2022-08-01 | 0 | f1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -3e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 Ponto | 2 | -2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | -1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | 3e-05 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 20 | 0 | g | 4e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 Ponto | 20 | -2e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -8e-05 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | 0 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 200 | -0.00014 | g | 0.00026 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 Ponto | 200 | -9e-05 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | 0.001 | g | 0.001 | g | 25 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 1000 | -0.001 | g | 0.002 | g | 50 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2000 | 0.001 | g | 0.004 | g | 100 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2000 | 0.002 | g | 0.004 | g | 100 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
| LBC-025-20 Jogo de Pesos Padrão 500g - M1 | CT-R 2018-0003 GQ | SERTIN | 1 | 500 | 0.02 | g | 0.01 | g | 0.025 | mg | 2020-02-01 | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 500 | 0.02 | g | 0.01 | g | 0.025 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 3 | 500 | -0.01 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 500 | 0.02 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 6 | 500 | 0.02 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 7 | 500 | 0 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 8 | 500 | 0 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 9 | 500 | -0.01 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 500 | 0.01 | g | 0.01 | g | 25 | mg |  | 0 | M1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-21 Jogo de Pesos Padrão 1 mg a 500 mg F1 | MA 497_11_20 | Padrão Balança | N/C | 1 |  | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2022-12-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 2 |  | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 2 | 0 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | -1e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -5e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 20 |  | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 20 | 3e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | 7e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 |  | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 200 | -2e-06 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 200 |  | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 500 |  | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| LBC-025-22 Jogo de Pesos Padrão 1mg a 500mg - F1 | MA 307_01_20 | Padrão Balança | N/C | 1 | 1e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2022-01-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 2 |  | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 2 | -5e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 1e-05 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -5e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 20 |  | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 20 | -1e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -4e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -9e-06 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 200 |  | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 200 | -2.2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | -3e-06 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-23 Jogo de Pesos Padrão 1mg a 500mg - F1 | MA 364_02_20 | Padrão Balança | N/C | 1 | -6e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2022-02-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 2 |  | g |  | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 2 | -3e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | -3e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -5e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 20 |  | g |  | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 20 | 1.3e-05 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -1e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -1.5e-05 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 200 |  | g |  | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 200 | -1.1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | -9e-06 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| LBC-025-24 Jogo de Pesos Padrão 1mg a 500mg - F1 | MA 399_03_20 | Padrão Balança | N/C | 1 | -2e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2022-03-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 2 |  | g |  | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 2 | -4e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | -1e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -6e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 20 |  | g |  | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 20 | -2e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -5e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -1.2e-05 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 200 |  | g |  | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 200 | -1.1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | -2.6e-05 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| LBC-025-25 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000g - F1 | CT-R 2020-00009 JM | SERTIN | 1 | 1 | -1e-05 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2022-04-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -3e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2-Ponto | 2 | -3e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | -1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | -1e-05 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | 2e-05 | g | 4e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20-Ponto | 20 | 7e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0.00013 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | -5e-05 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | 5e-05 | g | 0.00026 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 200 - Ponto | 200 | -5e-05 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.002 | g | 0.001 | g | 4 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0.002 | g | 0.002 | g | 5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 2 | 2000 | -0.002 | g | 0.004 | g | 5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 2 - Ponto | 2000 | 0.002 | g | 0.004 | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
| LBC-025-26 Jogo de Pesos Padrão 1g a 200g - F1 | CT-R 2020-00007 JM | SERTIN | 1 | 1 | -4e-05 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2022-04-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -4e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | -7e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | 2e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável | g | g | mg | CONFORME
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -3e-05 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | -4e-05 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.00028 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| LBC-025-27 Massa Padrão de 200g (Com Ponto) | CT-R 2020-00126 LN | Padrão Balança | 200 M - Ponto | 200 | -0.0011 | g | 0.0004 | g | 10 | mg | 2022-10-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-27 Massa Padrão de 200g | 0 | Padrão Balança | 200 M | 200 | -0.0009 | g | 0.0003 | g | 10 | mg | 2022-10-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-27 Massa Padrão de 500g (Com Ponto) | 0 | Padrão Balança | 500 M - Ponto | 500 | -0.005 | g | 0.001 | g | 25 | mg | 2022-10-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-27 Massa Padrão de 500g | 0 | Padrão Balança | 500 M | 500 | -0.004 | g | 0.001 | g | 25 | mg | 2022-10-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-27 Massa Padrão de 1000g (Com Ponto) | 0 | Padrão Balança | 1000 M - Ponto | 1000 | -0.009 | g | 0.003 | g | 50 | mg | 2022-10-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-27 Massa Padrão de 1000g | 0 | Padrão Balança | 1000 M | 1000 | -0.005 | g | 0.001 | g | 50 | mg | 2022-10-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-28 Conjunto de massas de 5 A 20 kg | CT-R 2021-00005 VM | SERTIN | N/C | 5000 | 0.2 | g | 0.1 | g | 250 | mg | 2023-01-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A1 | 10000 | -0.2 | g | 0.1 | g | 500 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 27 | 20000 | 0.1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A2 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A7 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | A5 | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 9 | 20000 | 0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-29 Conjunto de massas de 10 A 20 kg | CT-R 2021-00082 LN | SERTIN | N/C | 10000 | -0.2 | g | 0.1 | g | 250 | mg | 2023-02-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B1 | 20000 | -0.4 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B2 | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B3 | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B4 | 20000 | -0.1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B5 | 20000 | 0.1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B6 | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | B7 | 20000 | -0.1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
| LBC-025-30 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000g - F1 | CT-R 2021-00056 KG | SERTIN | 1 | 1 | 1e-05 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2024-02-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2-Ponto | 2 | -1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | 1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | 2e-05 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | -1e-05 | g | 4e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20-Ponto | 20 | -4e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -5e-05 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | 5e-05 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | 5e-05 | g | 0.00024 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 - Ponto | 200 | 3e-05 | g | 0.00024 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | g | 0.001 | g | 4 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 | 1000 | -0.001 | g | 0.002 | g | 5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2000 | -0.002 | g | 0.004 | g | 5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 - Ponto | 2000 | -0.002 | g | 0.004 | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
| LBC-025-31 Jogo de Pesos Padrão 1 g a 100g | CT-R 2021-00083 LN | SERTIN | N/C | 1 | -0.005 | g | 0.001 | g | 3 | mg | 2023-02-01 | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -0.005 | g | 0.001 | g | 4 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 - Ponto | 2 | -0.006 | g | 0.001 | g | 4 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 0.004 | g | 0.001 | g | 5 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 Dobra | 10 | -0.007 | g | 0.001 | g | 6 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 20 | -0.001 | g | 0.001 | g | 8 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 20 - Ponto | 20 | -0.007 | g | 0.001 | g | 8 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 50 | 0.002 | g | 0.001 | g | 10 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | 0.009 | g | 0.001 | g | 15 | mg |  | 0 | M2 | Níquel Cromo
| LBC-025-32 Jogo de Pesos Padrão 1 mg a 500 mg F1 | MA 269_03_21 | Padrão Balança | N/C | 1 | -8e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2023-03-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobra | 2 | -9e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | -8e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -1.1e-05 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobra | 20 | 2e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | -1.1e-05 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -1.8e-05 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 Dobras | 200 | -2.3e-05 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | 0 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| LBC-025-33 Jogo de Pesos Padrão 1g a 2000g - F1 | CT-R 2021-00262 LN | SERTIN | 1 | 1 | -2e-06 | g | 1e-05 | g | 0.3 | mg | 2023-03-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | -4e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2-Ponto | 2 | -2e-05 | g | 2e-05 | g | 0.4 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | 1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | -0.00016 | g | 3e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00011 | g | 4e-05 | g | 0.6 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20-Ponto | 20 | 4e-05 | g | 4e-05 | g | 0.8 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -7e-05 | g | 7e-05 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | -0.00012 | g | 0.00013 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | -0.00013 | g | 0.00026 | g | 1.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 - Ponto | 200 | -7e-05 | g | 0.00026 | g | 3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | -0.002 | g | 0.001 | g | 4 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | g | 0.002 | g | 5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | g | 0.004 | g | 5 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 2 - Ponto | 2000 | 0.001 | g | 0.004 | g | 10 | mg |  | 0 | F2 | Aço Inoxidável
| WIG00001-0 - Conjunto de Massas 5 e 20kg - M1 | CT-R 2019-0647 GC | SERTIN | N/D | 5000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 250 | mg | 2021-05-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 8 | 20000 | -0.1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 6 | 20000 | -0.9 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 5 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
| WIG00002-0 - Peso Padrão 500g - M1 | CT-R 2020-0190 CL | SERTIN | N/C | 500 | -0.001 | g | 0.001 | g | 25 | mg | 2022-03-01 | 0 | M1 | Aço Inoxidável
| WIG00003-0 - Peso Padrão 5kg - M1 | CT-R 2020-0198 JM | SERTIN | N/C | 5000 | 0 | g | 0.1 | g | 250 | mg | 2022-03-01 | 0 | M1 | Aço Inoxidável
| WIG00004-0 - Peso Padrão 2kg - M1 | CT-R 2020-0191 CL | SERTIN | N/C | 2000 | -0.005 | g | 0.004 | g | 100 | mg | 2022-03-01 | 0 | M1 | Níquel Cromo
| WIG00005-0 - Peso Padrão 1kg - M1 | CT-R 2020-0189 CL | SERTIN | N/C | 1000 | -0.001 | g | 0.002 | g | 50 | mg | 2022-03-01 | 0 | M1 | Aço Inoxidável
| WIG00006-0 - Peso Padrão 1kg - M1 | CT-R 2020-0192 CL | SERTIN | N/C | 1000 | 0.009 | g | 0.002 | g | 50 | mg | 2022-03-01 | 0 | M1 | Aço Inoxidável
| WIG00010-0 - Conjunto de Massas 20kg - M1 | CT-R 2019-0328 CL | SERTIN | 1 | 20000 | -1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg | 2021-05-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 2 | 20000 | -1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 3 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 4 | 20000 | -0.6 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 5 | 20000 | -0.9 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 6 | 20000 | -0.8 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 13 | 20000 | -1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 8 | 20000 | -1 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 9 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 10 | 20000 | -0.8 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 11 | 20000 | -0.9 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 12 | 20000 | -0.9 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 20 | 20000 | -0.3 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 14 | 20000 | -0.8 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 15 | 20000 | -0.8 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 16 | 20000 | -0.7 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 17 | 20000 | -0.5 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 18 | 20000 | -0.7 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
|  | 0 | 0 | 19 | 20000 | -0.7 | g | 0.1 | g | 1000 | mg |  | 0 | M1 | Ferro Fundido
| WIG00012-0 - Peso Padrão - 200g | CT-R 2019-1092 GQ | SERTIN | N/C | 200 | -0.00021 | g | 0.00026 | g | 3 | mg | 2020-12-01 | 0
| WIG00015-0 - Peso Padrão - 10kg | CT-R 2019-0485 CL | SERTIN | 12561 | 10000 | -0.2 | g | 0.1 | g | 500 | mg | 2021-05-01 | 0 | M1 | Aço Inoxidável
| WIW00002-0 - Jogo de Pesos Padrão de 1g a 500g - F1 | CT-R 2019-0447 GQ | SERTIN | N/C | 1 | 2e-05 | g | 1e-06 | g | 0.1 | mg | 2021-04-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -4e-05 | g | 2e-05 | g | 0.12 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | -1e-05 | g | 2e-05 | g | 0.15 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | -0.0001 | g | 3e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 PONTO | 10 | -5e-05 | g | 3e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 PONTO | 20 | 2e-05 | g | 4e-05 | g | 0.25 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | 0 | g | 7e-05 | g | 0.3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -0.00017 | g | 0.00013 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 PONTO | 100 | -0.00022 | g | 0.00013 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 200 | 4e-05 | g | 0.00026 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 500 | -0.001 | g | 0.001 | g | 2.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| WIW00003-0 - Jogo de Pesos Padrão 50mg - F2 | MA 283_05_16 | Padrão Balança | N/C | 0.001 | -2e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2020-03-01 | 0 | F1 | Alumínio
| WIW00003-0 - Jogo de Pesos Padrão 50mg a 500g - F1 | 0 | 0 | 1 DOBRA | 0.002 | -8e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg | 2020-03-01 | 0 | F1 | Alumínio
|  | 0 | 0 | 2 DOBRAS | 0.002 | -7e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Alumínio
|  | 0 | 0 | N/C | 0.01 | -5e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 DOBRA | 0.02 | -4e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| WIW00003-0 - Conjunto de Massas 1 a 200g | CT-R 2019-0346 GQ | SERTIN | 1 | 1 | 1e-05 | g | 1e-05 | g | 0.1 | mg | 2021-03-01 | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -5e-05 | g | 2e-05 | g | 0.12 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | PONTO | 2 | -8e-05 | g | 2e-05 | g | 0.12 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 9e-05 | g | 2e-05 | g | 0.15 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | -3e-05 | g | 3e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20-PONTO | 20 | 4e-05 | g | 4e-05 | g | 0.25 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | 6e-05 | g | 4e-05 | g | 0.25 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | -8e-05 | g | 7e-05 | g | 0.3 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | -0.0003 | g | 0.00013 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 100-PONTO | 100 | 0 | g | 0.0002 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | 200 | 200 | -0.00034 | g | 0.00026 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| WIW00004-0 - Conjunto de Massas 20mg a 200g | MA 351_05_19 | Padrão Balança | N/C | 0.02 | 2.8e-06 | g | 3e-06 | g | 0.01 | mg | 2021-05-01 | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.2 | -5.9e-06 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 DOBRA | 0.2 | -1e-07 | g | 6e-06 | g | 0.02 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.5 | 2.3e-06 | g | 8e-06 | g | 0.025 | mg |  | 0 | E2 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 1 | -4e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 2 | -2.1e-05 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | PONTO | 2 | -8e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 5 | 2.6e-05 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 20 | -3.5e-05 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | PONTO | 20 | -3e-05 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 50 | 4.9e-05 | g | 3e-05 | g | 0.1 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 100 | -6e-05 | g | 5e-05 | g | 0.15 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | N/C | 200 | 0.00016 | g | 0.0001 | g | 0.3 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
|  | 0 | 0 | PONTO | 200 | 0.00017 | g | 0.0001 | g | 0.3 | mg |  | 0 | E2 | Aço Inoxidável
| WIW00004-0 - Conjunto de Massas 20mg, 50mg, 100mg e 10g | MA 352_05_19 | Padrão Balança | 1 DOBRA | 0.02 | 7.5e-06 | g | 1e-05 | g | 0.03 | mg | 2021-05-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.05 | 8.1e-06 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.1 | 1.42e-05 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 10 | 8.1e-05 | g | 6e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Aço Inoxidável
| WIW00006-0 - Peso Padrão - 5 kg | CT-R 2019-0004 TS | SERTIN | N/C | 5000 | 0.2 | g | 0.1 | g | 250 | mg | 2021-02-01 | 0 | M1 | Ferro Fundido
| WIW00009-0 - Conjunto de Massas 5g a 200g | CT-R 2019-1158 CL | SERTIN | N/C | 5 | -5e-05 | g | 2e-05 | g | 0.15 | mg | 2021-08-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | SERTIN | N/C | 10 | 0.00014 | g | 3e-05 | g | 0.2 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | SERTIN | N/C | 20 | -7e-05 | g | 4e-05 | g | 0.25 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | SERTIN | PONTO | 20 | 0.00063 | g | 4e-05 | g | 0.25 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | SERTIN | N/C | 100 | -0.0002 | g | 0.0001 | g | 0.5 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | SERTIN | N/C | 200 | 0.0019 | g | 0.0001 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | SERTIN | PONTO | 200 | -0.0007 | g | 0.0003 | g | 1 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
| WIW00015-0 Jogo de Pesos Padrão 1mg a 500mg-F1 | 0 | 0 | N/C | 0.05 | -1.1e-05 | g | 1.2e-05 | g | 0.04 | mg | 2020-03-01 | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.1 | -8e-06 | g | 1.5e-05 | g | 0.05 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 1 DOBRA | 0.2 | 2e-06 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | 2 DOBRAS | 0.2 | 3e-06 | g | 2e-05 | g | 0.06 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.5 | -6e-06 | g | 2.5e-05 | g | 0.08 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | MA 366_02_19 | Padrão Balança | N/C | 0.05 | 0.031 | g | 0.04 | g | 0.012 | mg |  | 0 | F2 | Níquel Cromo
|  | MA 367_02_19 | Padrão Balança | N/C | 0.1 | 0.013 | g | 0.015 | g | 0.015 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.2 | -0.016 | g | 0.2 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.2 | -0.013 | g | 0.02 | g | 0.02 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
|  | 0 | 0 | N/C | 0.5 | -0.011 | g | 0.025 | g | 0.025 | mg |  | 0 | F1 | Níquel Cromo
Formulas:
Status = IF(TODAY()>T3,"VENCIDO",IF(([Criterio]/1000)>=(ABS([Correção]))+[Incerteza],"CONFORME","NÃO CONFORME"))
Note on N3: romulo: Capacidade_até_100g! Temos_valores_muito_acima 10.000 20.000
Note on N74: romulo: Capacidade_até_2.000 Temos_valores_acima 5.000 10.000 20.000
Note on N91: romulo: Capacidade_até_2.000 Temos_valores_acima 5.000 10.000
Note on N93: romulo: Valor_deveria_estar_em_gramas ou a unidade estar em mg
Note on S93: romulo: Valores_critério_errados
Note on S121: romulo: Valor_critério_errado
Note on Q172: romulo: Incerteza do padrào no modelo validado divergente do valor que está no CT válido.Foram verificados 3 (20/2,20/4,20/10),verificar os demais e corrigir
Note on S172: romulo: Valores_critério_errados
Note on S243: romulo: Valor_critério_errado
Note on S259: romulo: Verificar todos pois esta reprovado
Note on S266: romulo: Valor_critério_errado
Note on S287: romulo: Valor_critério_errado
Note on S289: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S322: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S331: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S332: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S337: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S338: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S397: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S401: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S403: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado
Note on S410: romulo: Verificar todos valores pois esta reprovado